国家重点监控企业自行监测方案

黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司

二O一五年十二月

一、企业基本情况

黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司（以下简称“三江热电公司”），始建于1976年，1984年开始热电联产。公司地点位于黑龙江农垦建三江管理局局直迎宾路东侧，占地面积8700m2。三江热电公司主要产品为发电和供热，其生产工艺及设备，采用生物质原料以循环硫化床锅炉燃烧方式进行发电和供热。现有75t/h循环硫化床锅炉3台，抽凝式汽轮机发电机组5台，年发电3.88亿度，供热能力300万m2。2013年至2014年扩建一台130t/h循环硫化床燃生物质锅炉，同时淘汰三台35t/h小锅炉，该项目已经建成，正在验收中。

- 主要污染物产生、处理情况描述

三江热电公司主要的污染源为生物质在锅炉中燃烧产生的烟气，主要污染物为烟气中的烟尘、SO2、NOX。三台75t/h循环硫化床锅炉排放的烟气分别经过三台XLCM-2800长袋低压离线脉冲除尘器处理后，通过100M高的烟囱排放到大气中，烟气排放标准严格执行GB13223－2003《火电厂大气污染物排放标准》。

三江热电公司除尘器是综合美国富乐公司PPC气箱脉冲袋式除尘器、XLCM长袋低压脉冲袋式除尘器及有关技术并借鉴国外先进技术推出的XLCM系列长袋低压脉冲除尘器，是一种处理风量大、过滤风速低、清灰效果好、除尘效率高、占地面积小的单元组合式除尘设备，除尘效率在99.5%以上。

- 自行监测条件及组织情况

三江热电公司排放的烟气采用的是自动监测方式。

三江热电公司根据《黑环[2010]129号》文件精神，于2010年4月30日和5月4日，安装了两套CEMS烟气连续在线监测系统（老厂侧已拆除）。2010年5月30日省农垦环境监测站对运行数据进行了比对监测，达到了在线自动监测能力，设备运行、数据传输正常。由于公司正在扩建，已将老厂的烟囱拆除，现有一台在线监测设备在三台75t/h循环硫化床锅炉尾部烟道除尘器后烟囱上安装一套CEMS设备，实现了烟气数据的监测、采集和传输。烟气连续在线监测系统由三江热电热工车间人员进行日常的巡视和记录，发现问题后由哈尔滨先锋环保有限公司进行维护和处理故障，监测人员每天对设备进行一次巡视和检查设备运行情况，做好日常数据记录，将发现的缺陷进行及时的记录，联系先锋环保人员来处理。

三江热电公司高度重视环保设施的运行情况，已制定CEMS管理规定、维护记录、数据异常报告及说明和运行台账等。

公司投入大量资金加入了脱硫脱硝，现正在调试中，预计2016年全部验收完毕后可以正常投入到运行，用以降低烟气中的二氧化硫和氮氧化物含量，使烟气更加的符合标准排放。

- 监测内容

- 监测点位

三江热电公司废弃监测点位位于三台75t/h尾部烟道除尘器后烟囱上，另一新建锅炉的监测点位位于新增扩建区域里，具体如图所示：

- 监测项目

三江热电公司监测项目是烟气的烟尘、SO2和NOX三种污染物。

- 监测频次

三江热电公司安装自动监测设备，对排放的烟气进行实时的监测和数据传输。（1分钟左右上传一次数据）

- 监测分析方法和仪器

三江热电公司废气在线自动监测分析方法和仪器详见下表：

| 设备名称 | 烟气连续在线自动监测系统 |
| --- | --- |
| 生产商 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 |
| 代理商 | 哈尔滨大业智能工程技术有限公司 |
| 环保产品认证编号 | CCAEPI-EP-2006-028 |
| 设备型号 | YDZX-01型 |
| 通过验收时间 | 2010年5月 |
| 测量项目 | SO2、NOX、烟尘 |
| 测量方法 | SO2、NOX采用紫外差分光谱法，烟尘采用透光度法 |
| 皮托管系数 | 0.8125 |
| 速度场系数 | 1 |
| 空气过量系数 | 1.4 |
| 烟道截面积 | 38.68M2 |

五、执行标准

按照环评报告书，三江热电公司废气排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）标准

|  | 烟尘 | SO2 | NOx | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现执行 | 30 mg/m3 | 200 mg/m3 | 200mg/m3 | GB13223-2003 |

六、监测质量控制

三江热电公司设置一名副总经理负责环保工作，下设企管部配备2人，专门负责环保具体工作，车间配备有专（兼）职环保员。制定有环境保护管理制度，各岗位环保职责以及烟尘排放月考核制度，实行环保工作优劣奖罚。

在线监测设备在施工、安装过程中，公司就指定专人员，负责该设备的日常检查与维护。按规定进行巡视、检查、维修维护，要求有巡检和检修记录。使设备保持良好的运行状态，力争及时发现问题，及时沟通联系，及时排除故障，以便随时监测烟气排放情况，及时准确地进行数据传输。三江热电公司具有两名以上持有环境保护部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护。

- 监测结果公开时限

- 公开方式

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》 在垦区环境保护厅统一建立的公布平台公开自行监测结果。

- 公开时限

三江热电公司采用的是自动监测，公布的数据采用的是CEMS报表中的小时平均值。三江热电公司已经将2015年全年信息公开交给环保部门进行网站的信息公开，并将每个月的数据于下个月的3日前上报环保局。每个季度前10个工作日上交季度的自检报告。