国家重点监控企业自行监测方案

黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司

二O一七年七月

一、企业基本情况

黑龙江省建三江农垦三江热电有限责任公司（以下简称“三江热电公司”），始建于1976年，1984年开始热电联产。公司地点位于黑龙江农垦建三江管理局局直迎宾路东侧，占地面积10.8万m2。三江热电公司主要产品为发电和供热，其生产工艺及设备，采用生物质原料以循环硫化床锅炉燃烧方式进行发电和供热。现有75t/h循环硫化床锅炉3台，1台130t/h循环流化床锅炉，抽凝式汽轮机发电机组5台，年发电2.916亿度，供热能力345万m2。现有一台锅炉正在建设中，预计2017年底建设完成。

- 企业自行监测开展情况简介

根据三江热电公司基本情况和生产工艺、污染物产生和排放情况，筛选出需要监测的污染物类别废弃和噪声。

根据污染物的种类以及所含污染物因子，废气中主要的监测因子为：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。噪声。

三江热电公司对废气处理设施安装了在线监测设备，主要监测因子为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。噪声监测采用手动监测方法。

- 主要污染物产生、处理情况描述

三江热电公司主要的污染源为生物质在锅炉中燃烧产生的烟气，主要污染物为烟气中的烟尘颗粒物、SO2、NOX。三台75t/h及130t/h的循环硫化床锅炉排放的烟气经过氨水脱销和石灰石粉脱硫后，再分别经过四台XLCM-2800长袋低压离线脉冲除尘器处理后，分别通过100M和120M高的烟囱排放到大气中，烟气排放标准严格执行GB13223－2003《火电厂大气污染物排放标准》。

三江热电公司除尘器是综合美国富乐公司PPC气箱脉冲袋式除尘器、XLCM长袋低压脉冲袋式除尘器及有关技术并借鉴国外先进技术推出的XLCM系列长袋低压脉冲除尘器，是一种处理风量大、过滤风速低、清灰效果好、除尘效率高、占地面积小的单元组合式除尘设备，除尘效率在99.5%以上。

- 自行监测条件及组织情况

三江热电公司排放的烟气采用的是自动监测方式。

三江热电公司根据《黑环[2010]129号》文件精神，于2010年4月30日和5月4日，安装了两套CEMS烟气连续在线监测系统（老厂侧已拆除）。2010年5月30日省农垦环境监测站对运行数据进行了比对监测，达到了在线自动监测能力，设备运行、数据传输正常，130t/h的循环硫化床锅炉于尾部烟道烟囱中部位置安装一台CEMS设备，该设备是杭州聚光科技有限公司的CEMS-2000设备，该设备于2016年4月份验收合格后正式投入到运行，稳定的将数据上传至上位机。

现有两台在线监测设备分别在三台75t/h循环硫化床锅炉和130t/h循环硫化床尾部烟道除尘器后烟囱上安装一套CEMS设备，实现了烟气数据的监测、采集和传输。烟气连续在线监测系统由三江热电热工车间人员进行日常的巡视和记录，发现问题后由哈尔滨先锋环保有限公司进行维护和处理故障，监测人员每天对设备进行一次巡视和检查设备运行情况，做好日常数据记录，将发现的缺陷进行及时的记录，联系先锋环保人员来处理。

三江热电公司高度重视环保设施的运行情况，已制定CEMS管理规定、维护记录、数据异常报告及说明和运行台账等。

公司投入大量资金加入了脱硫脱硝，经过细致的调试和试运、验收后，于2016年全部验收完毕后、正常投入到运行，用以降低烟气中的二氧化硫和氮氧化物含量，使烟气更加的符合标准排放。

- 监测内容

- 监测点位

三江热电公司废气监测点位位于三台75t/h尾部烟道除尘器后烟囱上，另一新130t/h建锅炉的监测点位位于新建烟囱上，具体如图所示：

- 监测项目

三江热电公司监测项目是烟气的烟尘、SO2和NOX三种污染物。

- 监测频次

三江热电公司安装自动监测设备，对排放的烟气进行实时的监测和数据传输。（1分钟左右上传一次数据）若设备出现故障实行手动监测，数据于次日公布。监测仪器为崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪（新08代）。

- 监测分析方法和仪器

三江热电公司废气在线自动监测分析方法和仪器详见下表：

| 设备名称 | 烟气连续在线自动监测系统 |
| --- | --- |
| 生产商 | 上海聚光科技有限公司 |
| 代理商 | 哈尔滨大业智能工程技术有限公司 |
| 设备型号 | CEMS-2000 |
| 通过验收时间 | 2016年3月 |
| 测量项目 | SO2、NOX、烟尘 |
| 测量方法 | SO2、NOX采用定位电解法，烟尘采用透光度法 |
| 皮托管系数 | 0.8125 |
| 速度场系数 | 1 |
| 空气过量系数 | 1.4 |

五、执行标准

1、按照环评报告书，三江热电公司废气排放标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）标准

|  | 烟尘 | SO2 | NOx | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ-01现执行 | 30 mg/m3 | 200 mg/m3 | 200mg/m3 | GB13223-2003 |
| FQ-02现执行 | 30 mg/m3 | 100 mg/m3 | 100 mg/m3 |  |

2、厂界噪声监测

| 点位布置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区周边 | Leq(A) | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348 |

六、监测质量控制

三江热电公司设置一名部长负责环保工作，下设安全部配备3人，专门负责环保具体工作，车间配备有专（兼）职环保员2名。制定有环境保护管理制度，各岗位环保职责以及烟尘排放月考核制度，实行环保工作优劣奖罚。

在线监测设备在施工、安装过程中，公司就指定专人员，负责该设备的日常检查与维护。按规定进行巡视、检查、维修维护，要求有巡检和检修记录。使设备保持良好的运行状态，力争及时发现问题，及时沟通联系，及时排除故障，以便随时监测烟气排放情况，及时准确地进行数据传输。三江热电公司具有两名以上持有环境保护部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护。

- 监测结果公开时限

- 公开方式

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》 在垦区环境保护厅统一建立的公布平台公开自行监测结果。

- 公开时限

三江热电公司采用的是自动监测，公布的数据采用的是CEMS报表中的小时平均值。三江热电公司已经将2016年全年信息公开交给环保部门进行网站的信息公开，并将每个月的数据于下个月的3日前上报环保局。每个季度前10个工作日上交季度的自检报告。