国家重点监控企业自行监测方案

黑龙江福康生物科技有限公司

黑龙江福康生物科技有限公司自行监测方案

一、企业基本情况

黑龙江福康生物科技有限公司位于黑龙江省密山市兴凯镇八五一一农场场部，同完达山乳业集团八五一一分公司共用一个厂区，建在厂区东北角。公司主营业务为供热、发电，现有35t/h中温中压锅炉一台，20t/h低温低压锅炉两台，1.5MW抽背式汽轮发电机组一台。年供热量319420GJ/a,发电量25920kwh/a。公司主要供应各企业单位生产用汽和8511农场冬季采暖用汽，发电后的余汽也全部进行采暖。

二、主要污染物产生、处理情况概述

（一）企业主要污染物产生、处理处置及排放管理情况

1、工业废水

公司废水主要为锅炉水排污、除尘废水、酸碱废水、冷却水排污、冲洗地面水等。

2、工业废气

生产过程中产生的废气，主要为锅炉燃烧产生的烟气，排放的主要污染物是烟尘、二氧化硫和氮氧化物等。

3、工业噪声

生产过程中产生的工业噪声。

（二）环境保护措施

废水治理设施

1、锅炉水排污、冷却水排污、冲洗地面水等废水均属净排水，酸碱废水需要经过中和处理后在外排。以上废水直接通过下水管路排入完达山集团八五一一分公司的污水处理厂，污水处理厂进一步处理后在排入农场下水管网，经偏脸河最终排入裴德河。

2、除尘废水经过下水管路排入沉淀池进行沉淀处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二级标准后排入农场下水管网，经偏脸河最终排入裴德河。

废气治理设施

废气污染治理设施主要采用GS型干湿两级除尘器进行除尘，除尘效率在90～95%以上，脱硫以10%计，经除尘器处理后的烟尘排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001中规定的限值要求，其林格曼黑度和烟气排放温度符合国家标准，最后通过烟囱排入大气。

工业噪音治理措施

通过采取独立的工作间配备隔音罩、加装吸声材料、安装消音器等措施，进行降低噪音。厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准限值要求。

三、企业自行监测条件及组织情况

前期进行企业自行监测，企业借用农垦牡丹江管理局环保局监测站的设备进行自行手工监测，企业派专人到农垦牡丹江管理局环保局监测站进行监测操作学习。后期安装在线监测系统后采用在线监测系统进行在线实时监测。

农垦牡丹江管理局环保局监测站是8511农场的上级环保主管部门，监测站有专门监测废气的WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘（气）采样器,电子分析天平AL204等监测设备，并有专人负责的检测人员。在检测中严格按照国家法律、法规要求和标准、技术规范进行检测。同时也建立了一套完整的化验室质控管理制度，在每批采样样品至少做一个平行样品，化验室负责人要结合实际情况组织对每批样品随机抽取5%的样品进行密码（或用标样）平行或密码平行加标，每年至少进行一次实验室比对（包括人员比对、仪器比对和留样比对），每批采集的样品必须做现场空白等。保证采集样品数据的真实有效。我公司是重点国控源企业，农垦牡丹江管理局环保局对我公司的环保工作非常重视，同时也给予了企业大力支持与协助。

在线监测系统，是我公司通过同哈尔滨先锋环保设备制造有限公司合作，安装的一套CEMS1000型烟气排放连续监测系统。通过该系统可以里连续监测SO2、NOX、O2、烟尘浓度、 烟气温度、 压力、 流速、 湿度等多项相关参数，并统计排放率、 排放总量等，从而对数据进行有效管理。该系统安装于烟囱上。

根据农垦总局环保局下发的“关于贯彻落实《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》的通知”，我公司作为国家重点监控企业，根据企业自身情况，制定企业自行监测方案。

四、监测内容

1、监测点位：

1）废气监测点位：

热电厂锅炉房烟囱

2）噪声监测点位：

沿公司厂界分布10个监测点.

2、监测项目

废气监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物。林格曼黑度

噪声监测项目：厂界噪声。

3、监测频次

手工监测的，废气监测项目中烟尘每月进行一次监测，二氧化硫、氮氧化物每周一次监测。厂界噪声每季度一次监测。 林格曼黑度季度一次监测。

自动监测的，烟尘、二氧化硫、氮氧化物24小时连续监测。 厂界噪声每季度一次监测。林格曼黑度季度一次监测。

4、监测分析方法和仪器

4.1手工废气监测分析方法和仪器详见下表：

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | HJ/T 57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘（气）采样器,电子分析天平AL204 |
| 氮氧化物 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） |  |
| 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | WJ-60B型皮托管平行全自动烟尘（气）采样器,电子分析天平AL204 |

4.2自动废气监测分析方法和仪器见下表：

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 紫外差分吸收光谱法 | CEMS1000型烟气排放连续监测系统 |
| 氮氧化物(NOX) | 紫外差分吸收光谱法 |  |
| 烟尘 | 激光后向散射法 |  |

4.3噪声监测：

| 分析项目 | 分析方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 声级计 |

五、执行标准

废气执行标准为：

执行《锅炉大气污染物排放标准》。GB13271-2001

| 采样位置 | 分析项目 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热电厂锅炉（3#、4#、5#炉） | SO2 | 900 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001 二类区Ⅱ时段 |
|  | NOx | 900 |  |
|  | 烟尘 | 200 |  |
|  | 林格曼黑度 | ≤1.0 |  |

噪声排放执行标准：

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中三类标准。日间标准为65dB，夜间标准为55dB。

林格曼黑度执行标准

烟气黑度执行标准按照《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001，指标为≤1.0级，监测频次为每季度监测一次。采用测烟望远镜法。

六、质量控制情况

监测人员严格执行各项环境监测技术规范，监测所用仪器按照计量部门检定要求定期检定，分析人员严格执行校验标准。

七、信息公开

我公司将按照政府环保管理部门要求时间，在农垦总局环保部门统一建立的公布平台上进行上传公开自行监测信息。