哈尔滨市成高子镇污水处理厂

2018年度自行监测方案

哈尔滨市北控污水净化有限公司

2018年 3 月 10 日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2018年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称:哈尔滨市北控污水净化有限公司

法人代表：于立国

所属行业：城镇污水处理

地理位置：哈尔滨市香坊区成高子镇靠河路附近

（什河丽景老年社区东南侧）

位置路线图:（哈尔滨-成高子镇）：公滨路→绕城高速成高子站前右转→遇哈成路左转→行驶约1.5公里左转进入靠河路→行驶约1.6公里遇小桥右转→行驶1.8公里到达成高子镇污水处理厂。

生产周期： 全年连续运行

联系方式：18645030723    联系人：母建军

监测方式：自行监测

1.2生产工艺及产排污情况

主要工程组成：粗栅间→细格栅及旋流沉砂池→生化池→鼓风机房、变电所→二沉池→深度处理间→紫外线消毒间等；

工艺流程（附工艺流程图）：

污染处理设施名称：粗格栅、提升泵、细格栅、除砂机、鼓风机、曝气器、刮吸泥机、离心脱水机、连续流砂过滤系统、紫外线灯管等；

排放口名称：成高子镇污水厂排水口；

位置：东经 126度50分30秒；北纬45度 42分53秒

自动监测设备名称：

紫外线消毒间出口监测站房: COD分析仪、NH3-N分析仪、SS分析仪、TP/TN分析仪、PH分析仪，出口流量计。

2 自行监测内容（水污染物排放监测）

2.1 监测点位

总排口：成高子镇污水处理厂排水口

地理位置：东经 126度50分30秒；北纬45度 42分53秒

2.2监测指标

污水处理厂总排口：pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。

2.3监测频次

2.3.1自动监测

COD、NH3-N、TN、TP、PH、SS、流量全天连续监测。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | COD-maxII | 10mg/L |
|  | NH3-N | 光度比色法 |  | Stamolys CA71AM | 0.2mg/L |
|  | SS | 红外散射光技术 | / | CM442-3PQ7/O | 1 mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | / | CPM253-MR0105 | 0.01 |
|  | TN | 二硫酸钾分解法-紫外吸光光强法 | / | NPW-160 | 0 mg/L |
|  | TP | 二硫酸钾分解法-钼青吸光光强法 | / | NPW-160 | 0 mg/L |
|  | 流量 | 巴氏计量槽 | / | FDU91-RG2AA+FMH90 | 0 L/H |

2.3.2 手工监测

pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅每月监测1次。

2.4执行排放标准及其限值

执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准:

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水水质 | 500 | 220 | 250 | 40 | 50 | 5 |
| 一级A要求 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 15 | 0.5 |

2.5监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 |  |  |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |  |  |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 |  |  |
|  | pH值 | 复合电极法 | GB 6920－86 |  |  |
|  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 |  |  |
|  | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 |  |  |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | GB 11894－89 |  |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB7479-87 |  |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 |  |  |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 |  |  |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 |  |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 |  |  |
|  | 总汞 | 冷原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 |  |  |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 |  |  |
|  | 总铬 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 |  |  |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 |  |  |
|  | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 |  |  |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 |  |  |
|  | 烷基汞 | 气相色谱法 | GB/T14204－93 |  |  |

3  质量控制和质量保证

3.1 污染源手工监测质量管理

水污染物排放监测质量管理:依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

水污染物排放监测质量管理：依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

4  监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：哈尔滨市环保网

5.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

6、手工检测单位：

手工监测由具备检测资质单位进行，并按照相关规定出具检测报告。