黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

2017年污染源年度报告

我公司根据《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的要求，开展企业自动监控设施检查工作，现将本年度工作报告如下：

- 企业生产及设施运行情况

本年度，正常生产。

通过有序、规范的日常管理工作，本年度水污染源COD在线监测设备运行正常、氨氮在线监测设备运行正常。

二、制度执行情况

根据《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》的要求，我公司认真执行自动监控系统日常管理制度，并做好相关记录，具体工作如下：

（一）每天通过网路平台查看仪器运行状态、数据传输系统是否正常，检查是否存在异常数据，当发现异常情况和异常数据时及时处理，不能处理的及时联系运维商，并按要求填写相关记录。

（二）每周一次对监测系统进行现场维护，内容包括：

1.检查自动分析仪做水样情况及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

2.检查泵取水样情况，检查仪器内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的相应管路是否清洁，必要时进行清洗；

3.检查在线监测室内电路系统、通讯系统是否正常；

4.对于用电极法测量的仪器，检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗；

5.检查各仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，存量是否充足，按相关要求定期更换标准溶液和分析试剂；

6.观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪、数据采集传输仪的数据是否一致。

（三）每月现场维护内容包括：

1.化学需氧量（COD）在线分析仪：检查内部软管是否被污染堵塞及活塞是否破损，必要时对相应部位进行清洗；

2.氨氮在线分析仪：检查内部各吸液软管是否堵塞，要保证畅通。

3.超声波流量计：检查超声波流量计探头高度是否发生变化。

（四）对废水在线监测仪器进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护，对取水管路冬季防冻情况进行检查。对数据存储、控制系统工作状态进行检查，对自动分析仪进行日常校验。

（五）检查化学需氧量（COD）、氨氮在线分析仪水样排水导管是否有破损情况、必要时进行更换。

（六）其他预防性维护：

1.保持站房的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证在线监测室的温度、湿度以满足仪器正常运行的需求；

2.保持各仪器管路通畅，无漏液；

3.对电源控制器，防火等辅助设备进行经常性检查。

三、其他情况

（一）2018年我公司委托黑龙江蓝洋环保工程检测有限公司每季度对排放污水水质进行检测，并出具检测报告。同时对COD、氨氮在线检测设备进行对比校验，出具对比报告。

（二）COD、氨氮在线监测仪器委托黑龙江省先锋环保工程有限公司负责运营，在线检测数据异常及设备出现故障时，立即通知黑龙江省先锋环保工程有限公司工作人员到现场进行维护，保证在线监测仪器工作正常，传输数据准确。

黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司

2018年12月16日