富锦东方热电有限责任公司

自行监测方案

2018年 12月31日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2019年度自行监测方案，并将严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称:富锦东方热电有限责任公司

法人代表:于海

统一社会信用代码：91230882781926112L

所属行业:热电联产

地理位置:富锦市进思大街中段

生产周期：6个月

联系方式：0454-8078001

传    真：0454-8078012

富锦东方热电有限责任公司原为富锦热电厂，始建于1935年，由日本人筹建及管理。1985年经改造后实现热电联产。随着富锦市的工业生产发展，通过多次扩建改造淘汰了全部陈旧设备，统一了设备型号。共有35吨/时锅炉五台， 6000千瓦抽凝式汽轮发电机组三台，供热能力超过100万平方米。2005年11月企业进行改制，由富锦市政府与双鸭山龙海煤矿有限责任公司合资合作，成立了富锦东方热电有限责任公司。为了满足不断新增的供热需求，公司决定进行了二期扩建改造，新上三台75吨／时锅炉和二台12000千瓦汽轮发电供热机组。扩建工程投产后,集中供热能力达到300万平方米，生产产生的灰渣运至水泥厂（与水泥厂签订长期合同）。

（二）生产工艺及产排污情况

公司主要生产工艺为：发电用煤由公路货运至厂内煤场贮存，后由煤场经厂内输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，转换为热能，将水加热成为高温高压蒸汽。蒸汽送入汽轮机做功，将热能转化为机械能，带动发电机发电，将机械能转换为电能。电能升压后进电网输出，供电用户使用。汽轮机排汽进入凝汽器冷凝回用，供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。供热期间发电机组改为低真空运行，供热管网循环水在凝汽器中与汽轮机排汽实现热交换后供热用户使用；锅炉产生的烟气由脱硝、除尘器、脱硫装置处理后经高烟囱排放大气。

生产工艺流程图

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

我公司在1#排放口38m处设置监测点位，安装污染源在线自动监测设施，并配套安装自动监控联网数据传输系统，确保了对污染物排放的实时自动监测。

2、监测指标

烟尘、二氧化硫、氮氧化物实测浓度及折算浓度、烟气流量、氧量、温度等。

- 监测频次

厂区五个机组共用三个废气排放口，安装在线自动监测设施，并配套安装自动监控联网数据传输系统，实施全天24小时连续监测。

| 废气排污口基本情况 |
| --- |
| 排污口名称 | 1#废气排污口 |
| 排气筒高度（m） | 120 |
| 采样位置（m） | 40 |
| 采样位置排气筒截面积（m2） | 16.61 |
| 采样方式（稀释/直接抽取/直接测量） | 直接抽取 |
| 预处理方式 | 脱水降温过滤 |
| 输送距离（m） | 50 |
| 其 他 | 冷—干法（直接抽取） |

- 执行排放标准及其限值

公司生产过程中产生的烟气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）及《锅炉污染物排放标准》（GB13227-2014）。烟气出口废气排放执行以下限值要求。

烟气出口废气排放标准(单位：mg/Nm3)

| 排放口 项 目 | 1#排口 | 2#排口 | 3#排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 排放限值 | 200 | 400 | 400 |
| NOX | 排放限值 | 200 | 400 | 400 |
| 烟尘 | 排放限值 | 30 | 80 | 80 |

5、监测方法和仪器

| 设备名称 | 烟气排放连续监测系统 |
| --- | --- |
| 测量项目 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氧、温度、流速 |
| 设备型号 | TR-Ⅱ-700 |
| 设备出厂编号 | TR-Ⅱ-C150116-10-1 |
| 生产许可证编号 | 京 制01080293 号-01 |
| 环保产品认证编号 | CCAEPI-EP-2012-144 |
| 集成商 | 北京万维赢创科技发展有限公司 |
| 方法原理 | 浊度法、红外吸收法、电化学法、铂电阻传感器、皮托管 |
| 测定量程 | 1000ppm |
| 运营单位 | 哈尔滨维尔世纪科技开发有限公司 |

- 厂界噪声监测

由于我公司尚不具备噪声监测能力，故对厂界噪声污染监测委托给富锦市环境监测站实行每季度一次定期监测。

1、监测点位

在东、南、西、北厂界外各个方向，共设 4个监测点（附监测点位示意图）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

| 时段 厂界外 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 |
| 1 | 55 | 45 |
| 2 | 60 | 50 |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

5、监测方法和仪器

监测方法：《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法。

仪器：多功能噪声仪。

（三）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：佳木斯环保公众网及本企业网按时发布。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值。

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

企业地理位置示意图

富锦东方热电有限公司噪声监测点位示意图

1#北厂界噪声监测点位  2#东厂界噪声监测点位

3#南厂界噪声监测点位  4#西厂界噪声监测点位

# Text boxes

布袋除尘器

水泥厂

富锦东方热电厂

富锦东方热电有限责任公司

▲1#     北长街北

▲4#

▲3#

▲2#

布  袋

除  尘