宝利采金公司污染源自行监测方案

一、单位基本情况

宝利采金公司隶属黑龙江省农垦总局红兴隆分局，位于七台河与双鸭山交界处，矿区距七台河市85KM，双鸭山市65KM，交通较为便利。宝利采金公司是集采矿、选矿、冶炼于一体的小型黄金企业。现有职工280余人，金矿于1992年10月建成投产，现矿石处理规模为150吨/日。主要生产单位有东矿、中矿、选矿厂，兼有技术、安全、供销等综合职能科室。

矿区位于完达山南麓，属丘陵-低山地地形，海拔高度在240-498.6M之间，地表为林区，植被良好。金矿周边单位是双鸭山林业局七一林场和桦南林业局龙爪林场。生产区位于松花江和乌苏里江的分水岭处，本区属大陆寒冷气候，年平均气温24℃，年最大降量857.2mm，年冻结期210-220d。

选矿厂现有员工80人，设有碎矿、磨矿、氰化、污水和尾矿、冶炼、技术室、电修、动力7个车间。选矿工艺为全泥氰化-炭浆提金工艺流程。

二、监测点位及示意图

生产废水采用自然降解法进行处理，生产车间设有出水口；建设有废水贮存池；在三道坝设排放口；监测点位设在总排放口，详见如下示意图。

三、监测指标

PH、总汞、总铅、总镉、总铬、六价铬、总氰化物、悬浮物、化学需氧量等9项。

四、执行标准及其限值

按《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表1和表4一级标准检验。详见表1。

表1               检测项目及标准限值

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 6-9 | -- |  |
| 2 | 总汞 | 0.05 | mg/L |  |
| 3 | 总铬 | 1.5 | mg/L |  |
| 4 | 总铅 | 1.0 | mg/L |  |
| 5 | 总镉 | 0.1 | mg/L |  |
| 6 | 六价铬 | 0.5 | mg/L |  |
| 7 | 总氰化物 | 0.5 | mg/L |  |
| 8 | 悬浮物 | 70 | mg/L |  |
| 9 | 化学需氧量 | 100 | mg/L |  |

五、监测频次

根据生产周期和废水排放情况，一般每30天对PH、化学需氧量进行一次采样监测，做好检测记录报告。

企业每季度取水样送管理局监测站对9项污染指标进行全面监测。企业等待重金属监测标准出台后，按照标准规定的监测要求，企业自行开展重金属监测。

六、采样和样品保存方法

1、采样：按《水质 采样方案设计技术规定》(HJ495-2009)和《水质采样技术指导》（HJ494-2009）有关规定，进行采样。检测第一类污染物的样品在车间排放口采样；检测第二类污染物的样品在总排放口采样。采用专用洁净容器采样，采瞬时样。按检测项目，分别装入不同样品瓶中，一般采集样品量0.5L。填写现场采样记录表，见表2。贴好采样标签。

表2    现场采样记录          采样日期：  年   月  日

| 样品 编号 | 采样地点 | 水样处理方式 | 采样时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不处理 | H2SO4 | HNO3 | NaOH | 其他 |  |  |

采样人：                              相关人员（签字）：

2、样品保存：根据检测项目，现场分别添加固定剂，水样保存见表3。

表3            水样保存及固定剂处理情况

| 序号 | 项目 | 处理方式 | 保存时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 不处理 | 12小时 | 1个容器，及时送样测定 |
| 2 | 悬浮物 | 不处理 | 14天 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 加H2SO4，pH≤2 | 2天 | 1个容器，及时送样测定 |
| 4 | 总汞 | 1L水样加浓HCl 10ml | 14天 | 1个容器，及时送样测定 |
| 5 | 总铬 | 1L水样加浓HNO3 10ml | 14天 | 1个容器，及时送样测定 |
| 6 | 总铅 | 1L水样加浓HNO3 10ml | 14天 |  |
| 7 | 总镉 | 1L水样加浓HNO3 10ml | 14天 |  |
| 8 | 六价铬 | 加NaOH，pH8-9 | 14天 | 1个容器，及时送样测定 |
| 9 | 总氰化物 | 加NaOH，pH≥9 | 7天 | 1个容器，及时送样测定 |

七、分析方法和检测仪器

分析方法和检测使用仪器见表4。

表4            分析方法标准及使用仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法及标准 | 使用仪器名称及编号 （编号为仪器本身的编号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-86 | pH计 600408N0015040151 |
|  | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 | -- |
|  | 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 15200016 |
|  | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-87 | 原子吸收分光光度计 15100031 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7467-87 | 紫外可见分光光度计 15400239 |
|  | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-87 | 原子吸收分光光度计 15100031 |
|  | SS | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-89 | 电子天平 SHP02001115854 |
|  | 总铬* | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法GB 7466-87 | 紫外可见分光光度计 UV-1750 |
|  | 氰化物* | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ484-2009 | 紫外可见分光光度计 UV-1750 |

八、噪声监测

企业购买噪声检测仪器对噪声标准情况采取自行检测，检测频次：每季。在主厂房东、南、西、北处设置四个监测点，对昼间夜间噪声情况按要求检测并做好记录。

九、质量保证与质量控制

质量保证与质量控制措施如下：

1、实验室满足检测条件。

2、配备专业检测人员。

3、检测仪器定期检定。

4、控制检测精密度，做平行样。

5、控制准确度，带标准物质，全程做空白样。

对企业自检结果，及时通知生产科和公司领导机构，随时掌握污染排放情况，从而对生产和污水处理设施进行监督调控；对自检检测报告（包括原始记录）和委托监测报告进行存档，接受上级管理部门监督检查。

宝利采金公司

2019.1.9